附件：

锅炉定型产品能效测试机构资源条件

一、基本条件

（一）应具有独立法人资格，并在当地政府相关部门注册登记；
（二）具有健全的内部管理规章制度，具备为锅炉能效测试提供科学、客观、准确数据和高效服务的质量保证体系；
（三）取得国家或省级计量认证并覆盖锅炉能效测试项目，计量认证证书在有效期内；
（四）有专门的内设部门负责锅炉能效测试工作；
（五）具有熟悉特种设备节能法律、法规及相关技术标准规范的人员，具备锅炉能效测试需要的相关仪器设备；
（六）能够独立开展锅炉能效测试工作，出具测试报告，并能够对测试结果进行分析，提出相应改进建议。

二、人员和设备条件
（一）测试人员

从事测试的专业人员不少于8人，其中人员职称、专业要求如下：

1.锅炉（热能工程）专业高级工程师以上（含高级工程师）资格的人员2人，锅炉（热能工程）本科（中级技术职称）技术人员2人；

2.锅炉（热能工程）专业人员不得少于4人，环境或化学分析专业不得少于2人； 
3.测试负责人能对锅炉运行状况、仪器设备、测试方法、测试环境和人员对检测结果的影响进行评定，能对测试数据进行分析处理。
（二）测试仪器设备

1.烟气测量

（1）便携式烟气分析仪2台套，测量O2、RO2的仪表精度不低于1.0级，测量CO的仪表精度不低于5.0级；
（2）烟气成分采集分析系统1台套；线性输出不低于±1%；重复性不低于±1%FS；检出限0.1ppm（需采用网格法布置测点的大型锅炉能效测试必备设备）。 

2.温度测量
（1） 温度采集系统（多点温度采集）1台套，测量最高温度800℃，精度不低于0.5级；

（2）铂电阻温度计（测量介质温度）2台套，测温范围： -200至400℃，精度不低于0.5级；

（3）高温热电偶（测量炉膛温度）1台套，测量最高温度1300℃，精度不低于0.5级；

（4）红外线测温仪（测量表面温度）2台套，测温范围：-30至300℃，精度不低于±5%；

（5）表面温度计（测量表面温度）1台套，测量最高温度300℃，精度不低于1级；

（6）数字温湿度计（测量大气温度、湿度）1台，精度不低于1.5级。

3.压力测量
（1）数字压力计（测量烟风压力）2台套，精度不低于1级；

（2）压力表（测量介质压力）2台套，测量最高压力6.0MPa，精度不低于1.6级；

（3）大气压力表（测量大气压力）1台套，精度不低于1级。

4.流量测量
（1）超声波流量计（测量介质流量）2台套，精度不低于1.5级；

（2）涡轮流量计（测温介质流量）1台套，精度不低于0.5级；

（3） 电磁流量计（测温介质流量）1台套，精度不低于0.5级；

（4）热流计1台套，精度不低于±3%；。

5.锅炉介质取样分析
（1）钠度计（测量含盐量）1台套，精度不低于±0.05%；

（2）电导率仪（测量电导率）1台套，精度不低于±0.05%；
（3） 蒸汽/锅水取样器1台。
6.燃料及灰渣取样分析
（1）煤质元素分析（C、H、O、N、S）、工业分析（、W、A、V）及发热量、灰渣可燃物含量分析装置1台套；
（2）固体燃料制样装置1套；
（3）煤粉细度分析装置1台套（煤粉锅炉能效测试必备设备）；

（4）煤粉取样器1台套（煤粉锅炉能效测试必备设备）。

7.其他
（1）电能表（测量电能耗量）1台套，精度不低于0.5级；

（2） 衡器（煤量称重）1台，精度不低于0.5级；

（3）飞灰取样器（烟尘取样）2台套。
-10 -
- 7 -

